CS600N系列霍尔电流传感器

应用霍尔效应原理能在电隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各

种不规则波形的电流。

应用范围

通信电源

电焊机电源

不间断电源

电池电源

变频调速系统

斩波器

技术参数

| 型号 | 额定输入电流IPN(A) | 电流测量范围IPM(A) |
| --- | --- | --- |
| CS050N | 50 | ±100 |
| CS100N | 100 | ±200 |
| CS200N | 200 | ±400 |
| CS300N | 300 | ±600 |
| CS400N | 400 | ±800 |
| CS500N | 500 | ±900 使用说明. 1)传感器按结构图说明接线，当待测电流从传感器穿芯孔中穿入，即可从输出端测得与被测电流一一对应的电流值。（注：错误的接线可能导致传感器的损坏） 2)根据用户需求定制不同额定输入电流和输出电流的传感器。 |
| CS600N | 600 | ±900 |

| Iout | 额定输出电流TA=25℃ | 50.000 | mA |
| --- | --- | --- | --- |
| Vc | 电源电压（DC）（±5%） | ±12～±15 | V |
| Ic | 电流消耗 | 20+Is | mA |
| Vd | 绝缘电压/50Hz/1分钟 | ＞2.5 | KV |
| εL | 线性度 | ≤±1 | %of IPN |
| X | 精度 | ≤±1 | % |
| I0E | 零点失调电流 | ≤±0.2 | mA |
| IOT | 失调电压漂移IP=0TA=–10～+70℃ | ≤±0.01 | mA/℃ |
| Tr | 响应时间 | 50～100A ≤3 200～400A ≤5 500～600A ≤7 | μs |
| f | 频带宽度（-3dB） | 20 | kHz |
| TA | 工作环境温度 | –10～+80 | ℃ |
| TS | 贮存环境温度 | –20～+85 | ℃ |

结构参数（mm）